|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学与材料科学学院月安全大检查情况汇总表 | | | | |
| 序号 | 被检查实验室 | 现场情况或存在问题 | 对应条款 | 整改期限 |
| 1 | 20#517 | 当日检查未发现明显隐患 |  |  |
| 2 | 20#513 | 当日检查未发现明显隐患 |  |  |
| 3 | 20#317 | 当日检查未发现明显隐患 |  |  |
| 4 | 20#320 | 当日检查未发现明显隐患 |  |  |
| 5 | 20#162 | 当日检查未发现明显隐患 |  |  |
| 6 | 19#511 | 当日检查未发现明显隐患 |  |  |
| 7 | 19#507 | 当日检查未发现明显隐患 |  |  |
| 8 | 19#505 | 当日检查未发现明显隐患 |  |  |
| 9 | 21#710 | 当日检查未发现明显隐患 |  |  |
| 10 | 19#509 | 抽查易制毒试剂甲苯账实相符 |  |  |
| 11 | 20#520 | 1.每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录 | （1）4.2.3 | 立查立改 |
| 12 | 20#563 | 1.一个氮气瓶未固定 | （1）8.5.2 | 三天整改（1.21-1.23） |
| 13 | 20#464 | 1.大功率服务器用转接插座，未用专用插座 | （1）7.1.1 | 七天整改  （1.21-1.27） |
| 14 | 20#409 | 1.无人值守，门未关，仪器运行 | （1）7.3.2 | 立查立改 |
| 15 | 20#309 | 1.无人值守，门未关 | （1）7.3.2 | 立查立改 |
| 16 | 20#364（贾文林） | 1.门对面钢瓶未双重固定 | （1）8.5.2 | 三天整改（1.21-1.23） |
| 17 | 20#366（赵爽） | 1. 无人值守，门未关，两台烘箱运行 2. 烘箱未使用单独固定插座 | （1）7.3.2  （2）7.1.1 | 三天整改（1.21-1.23） |
| 18 | 20#368 | 1.屋内有食物腐败味道 | （1）5.2.2 | 立查立改 |
| 19 | 20#266 | 1.无人值守，门未关，电化学工作站运行；  2.多个钢瓶绑在一起，未落实逐个单独上下双重固定 | （1）7.3.2；  （2）8.5.2 | 三天整改（1.21-1.23） |
| 20 | 20#164 | 1.烘箱未使用单独固定插座 | （1）7.1.1 | 三天整改（1.21-1.23） |
| 21 | 20#101 | 1. 无人值守，门未关； 2. 一个钢瓶未上下双重固定 | （1）7.3.2；  （2）8.5.2 | 三天整改（1.21-1.23） |
| 22 | 20#104 | 1. 每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录； 2. 环境卫生差； 3. 抽查易制毒丙酮账实相符 | （1）4.2.3  （2）5.2.2  （3）无 | 立查立改 |
| 23 | 20#112 | 1. 无人值守，烘箱运行； 2. 窗户未关 | （1）7.3.2；  （2）5.2.2 | 立查立改 |
| 24 | 19#504 | 1.两个钢瓶未单独固定 | （1）8.5.2 | 三天整改（1.21-1.23） |
| 25 | 21#706 | 1.易制毒、易制爆试剂柜存放试剂与清单不符，非易制毒、易制爆试剂写在易制毒、易制爆试剂清单柜上 | （1）8.2.1 | 三天整改（1.21-1.23） |
| 26 | 21#613 | 1.无人窗户开 | （1）5.2.2 | 立查立改 |
| 27 | 21#615 | 1.室内无人值守仪器运行 | （1）7.3.2； | 立查立改 |
| 28 | 21#616 | 1. 无人电脑开； 2. 环境卫生较差； 3. 易制毒、易制爆试剂柜未张贴试剂清单 | （1）7.3.2；  （2）5.2.2；  （3）8.2.1 | 三天整改（1.21-1.23） |